欧盟医疗器械人工智能（MDAI）监管精要解读​

——基于AIB-MDCG联合文件（2025-1/2025-6）​

### 一、监管框架与适用范围​

#### 1. 法规交叉适用原则​

- MDR/IVDR与《人工智能法案》（AIA）互补：

  - MDAI（医疗器械人工智能）需同时满足MDR/IVDR（安全性、性能）和AIA（透明度、数据治理、人权保护）要求。

  - 高风险MDAI判定条件（需同时满足）：

    - 是医疗器械的安全组件，或本身为医疗器械；

    - 需经公告机构（Notified Body）进行第三方符合性评估（见表1）。

#### 2. 分类与豁免​

- 高风险MDAI示例：

  - MDR IIa/IIb/III类设备、IVDR B/C/D类设备、无菌或有测量功能的I类设备。

- 非高风险MDAI示例：

  - MDR普通I类设备、IVDR A类（非无菌）、医疗机构自研自用设备（Article 5(5)豁免）。

### 二、核心合规要求​

#### 1. 数据治理与质量管理体系​

- 数据质量：训练/验证/测试数据需具代表性、无偏见、符合预期用途（AIA第10条）。

- 质量管理体系：需整合MDR/IVDR（全生命周期管理）与AIA（AI系统专项要求），允许合并文档以减少重复负担（AIA第8(2)条）。

#### 2. 技术文档与透明度​

- 技术文档：需包含软件架构、算法逻辑、风险管控措施（MDR附件II、AIA第11条）。

- 透明度义务：

  - 用户需知悉正在与AI系统交互（除非场景明显）；

  - 提供清晰的使用说明，确保部署者理解系统局限性（AIA第13条）。

#### 3. 人类监督与问责机制​

- 人类监督：高风险MDAI需设计为“可被人干预”，确保关键决策受控（AIA第14条）。

- 问责：通过日志记录、性能追踪实现全生命周期溯源（AIA第12条）。

#### 4. 网络安全与鲁棒性​

- 网络安全措施：防止未经授权访问、数据投毒等风险（AIA第15条）。

- 鲁棒性测试：需在真实场景中验证系统抗干扰能力（MDR附件I第17节）。

### 三、临床评估与符合性评估​

#### 1. 临床证据生成​

- 数据要求：临床数据需代表目标患者群体，避免偏见（MDR附件XIV）。

- 真实世界测试：AIA允许高风险MDAI在上市前进行真实世界测试（AIA第60条），与MDR/IVDR临床研究要求协调。

#### 2. 符合性评估流程​

- 公告机构角色：对高风险MDAI同步评估MDR/IVDR和AIA要求（AIA第43(3)条）。

- 简化路径：允许通过“单一技术文档”证明双重合规（AIA第11(2)条）。

### 四、上市后监管与变更管理​

#### 1. 上市后监测​

- 持续监控：需收集性能数据、不良事件，并定期更新风险收益评估（MDR第83条、AIA第72条）。

- 部署者责任：监测系统运行情况，及时向制造商反馈（AIA第26条）。

#### 2. 变更管理​

- 实质性修改：若设计发生重大变更，需重新进行符合性评估（AIA第43(4)条）。

- 预定义变更计划：允许在符合性评估阶段提前审批特定变更路径（AIA第43(4)条）。

### 五、特殊场景与过渡期安排​

#### 1. 医疗机构自研设备（In-house MDAI）​

- 符合Article 5(5)豁免条件时，不被认定为高风险AI系统，但需遵守AIA禁止性实践条款（如歧视性算法）。

#### 2. 过渡期规则​

- 2027年8月2日前上市的设备，若设计无重大变更，可豁免AIA高风险义务；此后上市或重大变更的MDAI需全面合规（AIA第113条）。

### 六、对制造商的实操建议​

- 整合合规流程：建立统一的质量管理体系，覆盖MDR/IVDR和AIA要求。

- 数据治理优先：从数据收集阶段管控偏见，确保数据代表性和质量。

- 强化文档记录：详细记录算法决策逻辑、变更历史及人类监督机制。

- 关注指南更新：欧盟委员会将发布关于数据治理、预定义变更的细化指南（如IMDRF框架）。

### 附录：关键定义与参考​

- MDAI：用于医疗目的的AI系统，涵盖医疗器械、附件、体外诊断设备等。

- 部署者（Deployer）：使用AI系统的机构或个人（非个人用途），不同于MDR中的“用户”。

- 核心法规：

  - MDR (EU) 2017/745、IVDR (EU) 2017/746

  - AIA (EU) 2024/1689

  - 配套指南：MDCG 2019-11（软件分类）、MDCG 2020-1（临床评估）

注：本解读基于AIB-MDCG联合文件（2025年6月），具体合规需以法规原文及官方指南为准。

原文：