欧盟医疗器械上市后监管（PMS）法规精要解读​

——基于MDCG 2025-10指南文件​

### 一、监管框架与核心目标​

#### 1. 法规依据​

- MDR（EU 2017/745）与IVDR（EU 2017/746）​ 要求制造商建立并维护上市后监管系统（PMS系统），作为质量管理体系（QMS）的核心组成部分（第83条MDR/第78条IVDR）。

- 核心目标：通过持续监控已上市设备的安全性、性能和质量，确保全生命周期合规，并利用真实世界数据优化产品。

#### 2. 适用范围​

- 涵盖所有医疗器械（MD）和体外诊断设备（IVD），包括定制设备（Custom-Made Devices）。

- 豁免情况：医疗机构自产自用设备（Article 5(5)）需内部监控，但不受第三方符合性评估约束。

### 二、PMS系统核心要求​

#### 1. 系统构建原则​

- 主动性：需系统化、主动收集数据，而非被动等待反馈（如投诉）。

- 全生命周期覆盖：从设备首次上市至最后一批设备使用期满，需持续监控。

- 按风险分级：措施需与设备风险等级、类型相称（如高风险设备需更严格方法）。

#### 2. PMS系统关键活动流程​

PMS系统作为QMS的组成部分，其活动流程闭环如下：

### 三、PMS计划（PMS Plan）具体要求​

#### 1. 计划内容​

根据MDR/IVDR附件III第1(b)条，PMS计划需包含以下要素：

| 要求项​ | 具体内容​ | 示例​ |
| --- | --- | --- |
| 数据收集流程​ | 主动收集设备性能、安全性数据，并与市场同类产品对比 | 文献筛查、用户调查、临床数据源分析 |
| 数据分析方法​ | 采用定量/定性统计方法，设置关键指标阈值 | 不良事件发生率、投诉率、使用时长监测 |
| 纠正措施机制​ | 定义触发纠正/预防措施（CAPA）的阈值和流程 | 当副作用频率超阈值时启动设计变更 |
| 趋势报告协议​ | 统计方法识别非严重事件的显著增加 | 引用IMDRF不良事件术语中的调查方法 |

#### 2. 计划整合要求​

- 与PMCF/PMPF计划联动：高风险设备需制定上市后临床跟踪（PMCF）或性能跟踪（PMPF）计划，或提供不适用理由。

- 跨设备覆盖：单一PMS计划可覆盖同一家族、相同设计用途的多款设备。

### 四、PMS数据流与闭环管理​

#### 1. 数据来源（Table 2摘要）​

- 强制收集信息：

  - 严重事件、现场安全纠正措施（FSCA）；

  - 非严重事件、不良副作用记录；

  - 用户/分销商反馈、科学文献、公共数据库（如Eudamed）。

- 数据利用方向：

  - 更新技术文档（如风险收益评估、临床评价）；

  - 触发CAPA或FSCA；

  - 优化设备可用性、性能及安全性。

#### 2. 数据分析与行动触发​

- 阈值监控：预设指标（如故障率、副作用频率）超限时需启动调查；

- 趋势报告：统计显著增加的非严重事件需向主管机构报告（Article 88 MDR）。

### 五、PMS系统与QMS其他环节的交互​

#### 1. 与风险管理联动​

- PMS数据需用于更新风险收益评估和风险管理文件（Article 83(3)(a) MDR）。

- 示例：发现新型副作用时，需重新评估设备整体风险可接受性。

#### 2. 与临床评价的协同​

- PMCF数据作为临床证据的一部分，用于更新临床评价报告（Article 83(3)(c) MDR）。

- 要求：PMCF评估报告结论需整合至临床评价和风险管理流程中。

#### 3. 技术文档更新​

- PMS结论需推动设计文件、说明书（IFU）、标签的更新（Article 83(3)(b) MDR）。

#### 4. 跨设备知识传递​

- 单一设备的PMS数据可为同类设备提供风险预警（Article 83(3)(g) MDR）。

### 六、输出文档与报告要求​

| 设备类别​ | 报告类型​ | 更新频率​ | 提交对象​ |
| --- | --- | --- | --- |
| I类（MD）/A-B类（IVD）​ | PMS报告（Article 85/80） | 按计划或必要时 | 主管机构要求时提供 |
| IIa/IIb/III类（MD）/C-D类（IVD）​ | 定期安全更新报告（PSUR）（Article 86/81） | 定期（高风险需更频） | 公告机构+主管机构 |

报告内容：需包含数据分析结论、已采取纠正措施的理由、对设备安全性/性能的综合评估。

### 七、对制造商的实操建议​

- 前置规划：在设备研发阶段即制定PMS计划，明确数据收集方法和责任人。

- 数字化工具：利用Eudamed等平台自动化数据收集，提升监控效率。

- 闭环管理：确保PMS结论切实推动设计改进、风险管控更新。

- 文档追溯：所有PMS活动需记录在QMS中，供公告机构审核。

### 附录：关键定义​

- PMS系统：制造商建立的，用于持续监控已上市设备安全、性能、质量的系统性流程。

- 主动性监控：通过用户调研、注册数据库、文献回顾等方式主动获取数据，非仅依赖投诉。

- 设备生命周期：从首次上市至最后一批设备停止使用的全过程（参考MDCG 2022-21）。

注：本解读基于MDCG 2025-10指南，具体执行需结合MDR/IVDR原文及相关协调标准（如EN ISO 13485、ISO 14971）。

原文：