欧盟体外诊断医疗器械（IVD）资格认定指南精要解读​

——基于MDCG 2024-11指南文件​

### 一、指南背景与适用范围​

#### 1. 发布目的​

- 明确哪些产品属于法规(EU) 2017/746（IVDR）​ 管辖的体外诊断医疗器械（IVD）或其附件。

- 解决IVDR与医疗器械法规（MDR）的边界划分问题，避免监管重叠或遗漏。

#### 2. 法律依据​

- IVDR第2(2)条：IVD的定义；

- IVDR第2(4)条：附件的定义；

- MDR第1条：明确不适用于IVD（二者互斥）。

### 二、IVD的核心认定标准​

#### 1. 四大必备特征​

| 特征​ | 具体要求​ | 示例​ |
| --- | --- | --- |
| 产品形式​ | 试剂、校准品、控件、仪器、软件、系统等 | PCR仪、血糖试纸、分析软件 |
| 使用方式​ | 可单独或组合使用 | 检测系统包含仪器+试剂盒 |
| 检测场景​ | 离体（in vitro）​ 检测人体来源样本 | 血液、尿液、组织样本检测 |
| 医疗目的​ | 提供以下任一信息： • 生理/病理状态 • 先天性疾病 • 疾病易感性 • 治疗反应预测 • 治疗监测 | HIV筛查、癌症分期、基因携带者检测 |

#### 2. 关键排除情形​

- 无人体样本：环境检测（如水质分析）、动物诊断（宠物疾病检测）不属于IVD；

- 体内检测：脉冲氧合仪、MRI设备属于MDR管辖的医疗器械；

- 非医疗目的： ancestry基因检测、运动表现测试不属于IVD。

### 三、特殊产品的资格认定规则​

#### 1. 附件（Accessories）​

- 定义：非IVD本身，但与特定IVD配合使用以实现其医疗功能的产品；

- 示例：专用清洗液、与自动化仪器配套的耗材；

- 监管要求：需符合IVDR对附件的全部要求。

#### 2. 样本容器（Specimen Receptacles）​

- 自动视为IVD：直接接触人体样本并用于保存的容器（如采血管、尿杯）；

- 非IVD情形：分析过程中使用的通用实验室器皿（如移液管、培养皿）。

#### 3. 组合产品​

| 组合类型​ | 监管归属​ | 示例​ |
| --- | --- | --- |
| IVD试剂盒​ | IVDR管辖 | 包含试剂、容器的检测试剂盒 |
| 含医疗器械的组合​ | MDR管辖（主体为医疗器械时） | 集成试剂的唾液采集器 |
| 药品+IVD组合​ | 分别适用药品和IVDR法规 | 幽门螺杆菌检测试剂盒（含标记尿素药品） |

#### 4. 软件（Software）​

- IVD软件：基于其他IVD数据提供医疗信息的软件（如数据分析平台）；

- 认定依据：参考MDCG 2019-11指南。

#### 5. 校准品与控件（Calibrators & Controls）​

- 属于IVD：用于设备校准或性能验证；

- 豁免情形：国际认证的参考物质、外部质评材料。

### 四、边界案例与争议场景​

#### 1. 研发专用产品（RUO）​

- 不属于IVD：明确仅用于研究的产物（需标注“Research Use Only”）；

- 风险：若实际流向临床使用，制造商需承担违规责任。

#### 2. 通用实验室产品​

- 非IVD：移液器、离心机、通用培养皿等；

- 转化为IVD的条件：制造商明确指定其用于IVD检测。

#### 3. 非医疗场景检测​

- 执法检测：酒精/毒品检测仪（执法用途不属于IVD）；

- 生物战剂检测：环境样本检测不属于IVD。

### 五、制造商操作指南​

#### 1. 资格认定流程​

- 审查产品预期用途：根据标签、说明书、宣传材料判断是否涉及医疗目的；

- 匹配IVDR定义：确认是否满足“离体检测+人体样本+医疗信息提供”；

- 处理多用途产品：只要有一个用途符合IVD定义，即需全面符合IVDR。

#### 2. 常见误区避免​

- 标签声称无效：仅标注“供体外诊断使用”不足以认定为IVD；

- 目的优先原则：相同检测项目可能因用途不同而归属不同法规（如基因检测用于疾病诊断属IVD，用于祖源分析则否）。

### 六、与相关法规的衔接​

#### 1. 与MDR的划分​

- 核心区别：IVD分析离体样本，医疗器械作用于人体或在体检测；

- 争议案例：连续血糖监测仪（体内检测属MDR），但其配套的指尖血检测组件可能属IVD。

#### 2. 与生物杀灭剂法规（EU 528/2012）的关系​

- IVD优先适用IVDR，但若产品同时具有非IVD用途（如消毒），可能需额外符合生物杀灭剂法规。

### 七、合规建议​

- 早期评估：产品设计阶段即明确法规归属，避免后续整改；

- 文档记录：保留资格认定过程的决策依据；

- 动态更新：产品用途变更时重新评估法规符合性。

注：本解读基于MDCG 2024-11指南，具体认定需结合产品特性和制造商声明的预期用途。争议案例建议咨询公告机构或主管当局。

原文：